eeg_digitizing_Manual-Polhemus_Patriot

Skye

2021.05.31

1. PATRIOT接線準備

先將source接好後, 再接stylus及sensor, 確認機器後方switch是在off的位置, 再將電源線插上, 並把RS232接好筆電後, 開始準備設置定位系統。

2. 設置定位系統, 開啟brainstorm設定

請受試者輕鬆坐好後, 戴好附有sensor的眼鏡, 再將source放在三角架上, 放置在受試者後方, source的高度需高於sensor。

以下需要首次設定

- 根據Polhemus Patriot Manual, 全部的pin都在down的位置

在電腦裡設定

- 每秒位元數: 115200

- 資料位元: 8

- 同位檢查: noe

- 停止位元: 1

- 流量控制: none

在MATLAB command window中輸入brainstorm, 確認settings是選跟裝置管理員相同的com port number

BrainstormDigitizer EEG MontagesAdd EEG montage…

選擇定位檔案scalp_eeg.txt

Fp1

F7

T3

T5

F3

C3

P3

O1

Fz

Cz

Pz

Fp2

F4

C4

P4

O2

F8

T4

T6

A1

A2

Ch1

Ch2

Ref

Gnd

LPA

Nasion

RPA

再將機器後方的電源swtich turn on, 等後5~10秒, 指示燈會從閃紅燈變成綠燈, 就可以開始定位了。

3. 開始定位，完成時檢查後儲存資料

定位完後檢查電極及headshape都有錄到並且有生成*.mat檔後, 就可以儲存digitizer資料。

在MATLAB command window中輸入export_channel([brainstorm_db folder位置\digitizer\mat file檔名])
% 分別儲存*.elg, *.pos, *.res, *.sfp, *.xyz, *_ascii_name_xyz_mni.txt, *_ascii_xyz.txt, *_ascii_xyz_mni.txt, *_eeglab.txt, *_headshape_ascii_name_xyz.txt